## 報告書
（様式）AFC20220720
異常処置報告書 | [8 empty] | 旭化成ファインケム（株）
|  |  |  | 確認 | 確認 | 許可 |  |  | 作成
件名 | AS ACMT-L Lot№A30140 水洗②有機層残留塩素基準外れ |  |  |  |  | 課長 | 係長 | 職長 | 岩戸 2023.04.18
発生日時 | 2023.04.18 | 工程 | AS
発見者 | 岩戸 | 応援者 | 高田、甲斐（豊）
異常内容 |  | 原因（推定） |  | 対応 | [5 empty] | 今後の対策
2023.4/18 2：00頃 水洗②有機層塩素測定工程にて、通常残留塩素2～6ppmのところが、45433.7ppmの値が出た。再サンプリング後再測定したが、44988.0ppmであまり変化が無かった。 管理基準値：80ｐｐｍ以下の確認 工程の条件の逸脱無し |  | 精製水、水道水、純水、前バッチとの電位差のグラフを比較し、残留塩素を測定する機器が故障していると考えられる。 調査後の原因）4/18 1勤 ファクター設定が1.0→16282に変更されていたことが原因で残留塩素値の数値が高くでたと思われる。 ※水洗②工程で内温62℃付近でキープしながら攪拌・循環で（2：00～11：25）8時間工程を一時停止していたので、脂肪酸増加の懸念がある。（ｐHが酸性側で温度が高いと脂肪酸増加傾向がある） 4/19 1勤 製品遊離脂肪酸値：0.025以下 Fエバ後ｐH調整完了液の脂肪測定結果0.024 5/10 製品分析結果 遊離脂肪酸0.026不適合確認。 |  | ・職長に報告 ・水道水、純水、新2工場精製水の残留塩素の測定。 ・前バッチのチャート紙との比較。 ・工程を指示があるまで停止。 ・仕込み間違いが無いかの確認。 ・3：00上司に連絡を取り一旦は洗浄③に入る様に指示を受けたが、以前あった 基準書もなく、水洗③を行った場合の水層部の移動先も不明確の為。 ・4：00再度上司連絡し、遊離脂肪酸が増えるかもしれないが、一旦そのまま停止して 置くようにと、精製水の塩素測定を指示された。 ・品管に、塩素測定器（電位差-4）の確認のメールを送付してます。 ・原料入荷計画の見直し。ゴールデンウィーク前のため量を減らして受入も検討する。 ・その他ACDS-L LoTNo A30126 （残留塩素測定では4.01％）を測定したところ、920278ppm（92.02％）というあまりにも高すぎる値を検出する。精製水 品管1F純水はND ・４/18(1勤）確認した事 ・電位差計電極の上部にヒビが入っていた。→電極交換を行う。 ・電位差計のファクターを調べたところ通常1.00程度の所16000以上の値が入っていた。原因調査中（電位差計本体記録より４/18から16000以上の値となっていた。） ・電位差計用標品10ppmを品管より作成していただき測定し10.1ppmを確認。その後 仕掛品を測定したところND ・ACMT-L LotNo A30140水洗②有機層を測定。1回目28ppm 2回目25ppmの残留塩素を確認。残留塩素濃度2回目測定の25ppmとして工程を進める。 ・電位差計のファクターを再度16000に設定してLotNoA30140 水洗②上層を測定したところ520000ppm（52％）の値が出た。状況から電位差計のファクターが変わっていたことで残留塩素異常値が出ていたと考える。 | [5 empty] | １)現場表示： 「測定条件確認」表示実施。 ２)手順書改訂： 機器の周囲に手順書（写真付き）を表示する。 ３)機器取り扱い教育(品管依頼)： 機器の使用上の注意点についてを品管に確認を行う(電極交換含む)。 ４)電極の予備の購入実施。 ５)月1回は標品(10ppm)にて機器適合性確認を行う。 ※数値異常時についても標品(10ppm)確認実施。電極の交換対応を手順として準備する。 6）電位差のメ0ゾットファイルが多いので他の使用しないファイルの削除実施（品管担当者にも確認） 7）是正処置報告書の運用し、対策していく。（別紙添付）
コメント

## AS塩素異常 時系列
AS 水洗②有機層塩素濃度異常
2023-04-18
2:50 | ・A30140水洗②の有機層の塩素濃度通常10ppm以下の所40000ppmある連絡あり
※1度目やはり高かったので、再サンプルを測定したがやはり45000ppm高い、の連絡
この時にファクターは大丈夫か？の質問はしたが、触らないとの返答でした。
・標品があるか・確認したがないとの返答で
・純水と飲料水を電位差測定するように依頼
※純水- ﾄﾚｰｽ？：飲料水約50000ppm
3:04 | ・吉本係長連絡入れたがつながらず、東課長に状況連絡し水洗②で入らなければ
水洗③に入る基準があるとの事で、課長より基準書があれば、水洗③と精製水の塩素測定の指示を受ける。
3:33 | ・AS岩戸さんより、水洗③に入る基準書が無くなっている事と
水洗③を行った場合の、分離水の移送先が無いことを受け、いろいろ検討したが、結論が出ず
※MK-03有機層をそのまま置いていたら有利脂肪酸が増えることや、冷やしすぎれば固まる
といけない事がある。
4:02 | ・吉本係長に連絡したがつながらないので、東さんに連絡し、指示を仰いだ。
※もうそのままで待機し、精製水の塩素測定を指示された。
・精製水塩素濃度測定結果純水同様ﾄﾚｰｽ
※品管１F電位差測定器（電位差-4） LTG79252
※品管に電位差測定器異常が無いかメールにて依頼する。

## フロー
残留塩素測定値での規格外れの異常発生あり。
原因調査の為、工程停止

## 改訂 電位差操作方法
電位差測定方法
1 |  | 2
| 電子天秤にスターラーを入れた専用容器を置き、０点調整を行う。 |  | 電位差本体・モニター・プリンターの電源を入れる。
| 試料（有機層）を、100ｇ入れ計量を行う。 |  | ※本体の電源を入れたらプリンターは自動で電源が入る。
3 |  | 4
| 電極の内液の残量確認し少ない場合は補充する。 |  | ファンクションを押す。
5 |  | 6
| 試料情報設定を押す。 |  | 編集を押す。
7 |  | 8
| ファクターが８の数値と同じで有る事を確認する。 |  | 硝酸銀溶液のファクターはこの位置に表示してある。
| ※数値が1.00000と表示されるが、1.0とする。 |  | ※ファクターは変動する為、必ず確認する。
9 |  | 10
| ファクターを変更する場合は、７の赤〇数値をタッチし |  | この画面に成る。ファクター数値を再確認する。
| ファクター数値を入力しOKを押す。 |  | 確認後に戻るを押す。
11 |  | 12
| この画面に戻るので、もう一度 戻るを押す。 |  | この画面に戻る。メソッドを押す。
13 |  | 14
| この画面に成るので、 |  | この画面に成る。
No９の『N/100 AgNO３』を▲▼にて選択する。
切替を押す。
15 |  | 16
| 廃液カップをセットし純粋にて電極を洗浄し |  | 次に矢印のビュレット内のエアー抜き及び液置換を行う。
キムワイプで、電極の水分をふき取る。
17 |  | 18
| ビュレットを押す。 |  | ▲▼を押す。ビュレット内のエアー抜き及び液置換をする。
もう一度▲▼を押し、▲を押す。
19 |  | 20
| ▲を押し、停止を確認後、▼を押しビュレットを初期位置に戻す。 |  | 終了を押す。
21 |  | 22
| ①で計量したサンプルをセットする。 |  | サンプルを押す。
※電極は液面下迄入れるとスターラーに当たるので注意
23 |  | 24
| サンプル名を押す。 |  | サンプル名を入力しOKを押す。
25 |  | 26
| サンプルIDを押す。 |  | サンプルIDを入力しOKを押す。
27 |  | 28
| 採取量を押す。 |  | 採取量を入力しOKを押す。
29 |  | 30
| サンプル名・サンプルID・採取量の確認を行い。 |  | 滴定開始を押す。
戻るを押す。
31 |  | 32
| OKを押す。 測定開始と成る。 |  | 分析終了後にプリンターより自動で測定結果が印字される。
33 |  | 34
| 分析終了後は電極を純水にて洗浄を行い。 |  | 電極を専用純水カップにつけて置く。
電極をキムワイプでふき取る。
35 |  | 36
| 電位差本体・モニター・プリンターの電源を切る。 |  | 測定後の廃液は専用容器に捨てる。
| ※電位差本体の電源切りは長押しを行う。 |  | ※スターラーが廃液容器に落ちない様に注意
※廃液容器が満タンに成ったら現場の産廃ドラムに入れる。
8
７

## ファクター確認画面
通常1.0と入力されている

## トラブル時の状況確認
2023.05.18 児玉さんと一緒に実施
※ | 通常設定はメゾットファイル9の『N/100 AgNO３』を『N/10 AgNO３』に変更し試し打ち
↓
写真① | 試し打ち後、値が『1412.85991』
↓
写真② | 『N/10 AgNO３』から通常設定の『N/100 AgNO３』にもどす
↓
ファンクションを押し、試料情報設定を押しN/100 AgNO３を選択
↓
写真③ | ファクター値の確認した所『1412.85991』とでていた
↓
編集を押し、変更は可能だった。
| 結果 | メゾットファイル『N/10 AgNO３』の間違いによる測定実施し、測定結果がファクターへと自動で入力され
ファクターの確認を怠ったまま、通常の設定の『N/100 AgNO３』で測定したので通常ファクター1.0→16・・・と変な数字が
入力されたまま測定したので規格外れの値が出たと思う
写真④ | 対策 | メゾットファイルが多いのが、間違う原因の一つなので、他の使用しないファイルの削除
使用するメゾットファイル9番以外 名称なし
（児玉さんへ確認済） 他工程の使用なし
写真①
写真②
写真③
写真④

## 測定比較確認
| 今回[ppm] | 前回[ppm]
ACDS-L | 920278 | 4
精製水 | 0
飲料水 | 50000 | 1 | ※0.1～1.0ppm
サンプルA30140 水洗②有機層
ファクター1.0→の場合 結果25.0ｐｐｍ
ファクター1.0→16282にて試し打ち 結果597096.10627ｐｐｍ

## 破損写真
破損個所
正常