## 報告書
（様式）AFC20220720
異常処置報告書 | [8 empty] | 旭化成ファインケム（株）
|  |  |  | 確認 | 確認 | 許可 |  |  | 作成
件名 | AS反応 精中和後のpH外れ確認対応によるタイムｻｲｸﾙずれ |  |  |  |  | 課長 | 係長 | 職長 | 津島
発生日時 | 2022年8月27日 23：33 | 工程 | 活性剤 反応工程
発見者 | 藤本 竜司 社員 | 応援者 | 津島職長
異常内容 |  | 原因（推定） |  | 対応
申し送り後、精中和終了後のpH確認時、現場の卓上pH計の値が管理基準を外れていた。 基準1.8～2.1に対してpH値：1.72 |  | （推測） ・卓上pH計の故障/未校正 ・電極の寿命 １）現場への調査依頼 ・インラインpH計のバルブ開度、KClの量、漏れ、計空圧など確認し異常なし。 ・粗中和時の硫酸滴下量を確認した。タンクゲージ下の為、現場確認はできず。⇒使用時は、差圧計の量にて確認して行っている ２）品証pH計との値比較 ・結果＝現場：1.72－ 品証：2.09、誤差が有る。係長へ連絡、現場卓上pH校正、測定依頼
１）応急処置 （１）（※職長、係長へ連絡）（精中和23：10～23：25迄） （２）現場：ｲﾝﾗｲﾝpHの値は、2.35と通常時と変わらない値を示していた。(設定2.34～2.36） （３）pH計校正 ・再サンプリング後測定 現場：2.13－ 品証：2.00、誤差が有る事と、電極の汚れを確認した為、係長へ連絡 現場卓上pH計電極更新依頼 （４）電極更新、品証pH計にて値の再測定 ・再サンプリング後測定＝現場：1.86－ 品証：1.99、誤差を確認したが、分析条件(温度)の違いであると判断。電極更新と硫酸滴下条件(制御設定値)から規格内であると判断。 （５）再現性の評価 ・再サンプリング後再測定 現場：1.87、再現性を確認した。係長へ報告後工程を進める様に指示を受け対応した。 ・工程を進めるにあたり洗浄工程①、②での分離確認を注意する様に指示を受けた。 ２）今後の対応 現場確認事項 （１）pH計の校正記録検討：日誌or校正記録を別紙に残す （２）校正の頻度見直し：（案）粗中和工程で行う （３）pH計の電極交換の頻度見直し：※前回交換日 確認中、今回交換した日付を表示する。 （４）硫酸使用量の確認方法、分析手順の見直し。
コメント | ・現場にて、PH計の検証について適切に対応しています。この応急対応を手順書へ追加改訂して下さい。（コメント中島20220831９
粗中和前に校正実施する
表示実施

## 日報()
様式 20220714制定
職長フォーロ日報
フォロー実施日 |  | 2022/7/18⇒2022/7/19
日付 | 担当職長名 | フォロー者名 | 直で担当した工程 | 業務確認内容 | 業務フォロー実績及び要検討事項 |  |  |  | 備考
１勤
２勤
3勤
日専職長 コメント | [8 empty] | 日専職長確認
3勤勤務終了時
製造係長 コメント | [8 empty] | 製造１係長確認
日専職長確認後
製造課長 コメント | [5 empty] | 製造課長確認 | 環安課長確認 | 製造所次長確認 | 製造所長確認
[6 empty] | 係長確認後 | 製造課長確認後 | 随時 | 随時