## 報告書
（様式）AFC20220720
異常処置報告書 | [8 empty] | 旭化成ファインケム（株）
|  |  |  | 確認 | 確認 | 許可 |  |  | 作成
件名 | ATBC 中間製品社内規格外れ異常 |  |  |  |  | 課長 | 係長 | 職長
発生日時 | 2022-09-20 | 工程 | ATBC 仕上げ工程
発見者 | 児山 社員 | 応援者
異常内容 |  | 原因（推定） |  | 対応
発生日時：2022.9.20（金） ・ATBC工程にて中間製品R-№209011Bのガスクロ分析(ガスクロ機器No23)を行ったところ、ピークエリアが通常の1/10となった。 通常と異なる状態であり、ガスクロの異常と判断し上司へ連絡。 予備機(ガスクロ機器No15)運転中であったため、平行して分析確認したところ、基準値内ではあるが、通常より高い数値であった。 |  | （推定） ①※中間製品R-№209011Aは、中間製品ﾀﾝｸ（2つ割り）東側にストックしている。＊＊～＊＊期間 ②長期に工程が停止して、ストックしていると（酸化）が進行するとの情報がある。また、気温が高くなる夏場では酸化し易い傾向にあるとの情報がある。 ③これらの情報からATBCが酸化したことで酢酸＋ブタノール値が上昇したと推測する。 |  | １）応急処置 （１）20：00連絡受け後職長へ連絡した。 （２）係長へ連絡 （３）明日、品管へ確認し評価することになった。 （４）23：00 係長より工程一停止の指示。 （５) 9/21 No15GC使用は問題無いことを品管に確認し、数値の結果からい工程を進める。 ２）関連情報 ・R-№209011Bでは、酢酸+ブタノール値が10.21ppmと高い値となったときには脱色止め対応を実施している。 ・前回：20220826OOS発生報告 ・酢酸+nブタノール管理基準値10ppm確認。 ３）非定常作業 （１）「再脱色工程：酢酸＋ブタノールを吸着する」計画書を作成する。 ４）異常処置基準書への追記 （１）変更管理計画書を運用して実施する。 （２）中間製品タンク長期保管時に①着色現象および②酢酸＋ブタノール値が上昇する現象を手順書に追記し、異常処置対応手順書を作成する。 ５）品証対応確認 （１）21日（火）10：00品証吉永課長に確認した所、すでに品証内で原因解析を行っている最中であり、標品を測定してもやはり1/10の値しか出ない事が判明。 （２）とりあえず、№15のGCを22日定時まで使用していい許可を担当小田ひとみさんよりもらった。 （３）原因がわからない場合は、25日まで使用できますの許可と工程担当者に連絡済み。
9/21再確認
R-№209011B
[10 empty] | 9.8 | ｐｐｍ
7.2
GC No23再調整するため No15を再度運用する。
コメント | ・ストック期間＊＊～＊＊へ追記して下さい。 ・非定常作業手順を作成して対応して下さい。 ・異常処置基準書への追記を進めて下さい。（コメント20220921中島）

## 前回20220826報告OOS
（様式）AFC20220720
異常処置報告書 | [8 empty] | 旭化成ファインケム（株）
|  |  |  | 確認 | 確認 | 許可 |  |  | 作成
件名 | ATBC 中間製品社内規格外れ異常 |  |  |  |  | 課長 | 係長 | 職長 | 甲斐豊
発生日時 | 2022年8月26日 22：45 | 工程 | ATBC 仕上げ工程
発見者 | 甲斐 寿一 社員 | 応援者
異常内容 |  | 原因（推定） |  | 対応
発生日時：2022.8.26（金）22：45 ・ATBC工程にて中間製品R-№2208003Aの酢酸+ﾌﾞﾀﾉｰﾙ 社内規格6.71ppm以下の所19.9ppmあるとの連絡あり。 ※中間製品ﾀﾝｸ（2つ割り）西側にストックしている。 ・3勤でR-№2208003Bの結果が出るのでそこで高い値が 出た場合は手直し（再脱色）をしないといけない。 ・3勤でR-№2208003B結果、5.80ppmであった。 |  | （推定） ①長期に工程が停止していると（酸化）が進行するとの情報がある。 ②特に、夏場は気温が高くなるため、酸化し易い傾向にあるとの情報がある。 ③この情報からATBCが酸化したことで酢酸＋ブタノール値が上昇したと推測する。 |  | １）応急処置 （１）連絡受け後職長申し送りした。 （２）3勤でのR-№2208003B結果を確認することを申し合わせた。 （３）8月26日3勤でR-№2208003B結果が規格内(5.80ppm)であることを確認した。 （４）Bを地下製品ﾀﾝｸに移送した。 （５）8月30日（火）R-№2208003A社内規格外品については、過去実績から再脱色を検討する事とした。 再脱色工程：酢酸＋ブタノールを吸着する ２）非定常作業 （１）計画書を作成する。 （２）作業は、9/2に実施する計画とした。 ３）異常処置基準書への追記 （１）変更管理計画書を運用して実施する。 （２）中間製品タンク長期保管時に①着色現象および②酢酸＋ブタノール値が上昇する現象を手順書に追記し、異常処置対応手順書を作成する。
コメント | ・非定常作業手順を作成して対応して下さい。（コメント20220831中島）