## 報告書
（様式）AFC20220720
異常処置報告書 | [8 empty] | 旭化成ファインケム（株）
|  |  |  | 確認 | 確認 | 許可 |  |  | 作成
件名 | AS反応 MT-01 インラインｐH計電極破損 |  |  |  |  | 課長 | 係長 | 職長
発生日時 | 2022年9月28日 20：10 | 工程 | AS反応 Ｆエバ
発見者 | 高橋 良平 社員 | 応援者
異常内容 |  | 原因（推定） |  | 対応
A20098 Fエバ終了次工程へ移送完了後、pＨ計の点検をしたところKCLが減っていることに気付いた。 |  | ・移送工程前にKCLを充填しようとpH計を取り外した。 このときに電極付近が茶色く汚れていた。 この為、掃除を行おうとして電極カバーの金属を取り外した。 推定として、電極と金具が接触して電極先端部のガラスを破損しまった可能性がある？または経年劣化による破損が推測される。 |  | １．応急対応 １）破損したガラスがプロセス側に混入したいないかを調査した。ガラスは亀裂程度であり、全体が残っている？または破片をフィルターで回収できていたか？（要確認） ２）当該LotA20098は、識別して、後工程を進める。 ３）設備技術課へのPH計修理依頼。在庫確認の結果、在庫がある事を確認したので9/29交換計画。 ※現在濃縮中のA20098次回(9/29)ｐH計を使用する時までに、ｐH計交換が間に合わない場合、ｐH調整を非定常作業（異常処置）手順で確認しながら進める。 ２．非定常作業 １）平行して生産(アシル化反応中)しているA20099については、電極交換が間に合わない場合、非定常運用で塩化を行い工程停止とする(品質安定領域で待機)ため、そのまま工程を進める。（次回ｐH計使用は29日の14：00頃） ２）電極交換は、AB票にて29日午前中に対応して貰う。 ３．今後の対応 １）PH計故障時の異常処置対応手順を共有化する。 ２）PH計電極交換記録を確認して、更新計画を立案する。
コメント | ・対応について、添削しました。手順書、ｐH計の位置をフローシートへ追記をお願いします。（中島2022/9/29）

## 定常手順
機能活性剤ブロックフロー
アミノサーファクト
MK-09 9kL SUS304
| NT-19, 6kL, SUS304 |  |  |  |  | DS化 |  |  | N2 | ▼ | 事前に槽内をN2置換し、生産中はパージ
| 水相① (前バッチ) | ※AS系の水相である事 |  |  |  |  | DS化仕込み① |  |  | ▼ | 水層①、精製水、24%NaOHの順に仕込む。
[7 empty] | 液温: 成り行き |  |  |  | 初バッチ等の水層①が無い場合は精製水から仕込む。
|  |  | NT-19, 6kL, SUS304 |  |  |  | 撹拌: 45rpm(DS化完了まで) |  |  |  | 水層①のみで水量が足りる場合は精製水を仕込む必要なし。
| 精製水 |  | AS用貯槽 | [6 empty] | ▼ | DS化工程の仕込みバランス重要（アシル工程に影響）
| HT-05 |  | MT-11, 4.5kL, SUS304 | [6 empty] | ▼ | 下限以下の液温で凝固が始まる
| 24%NaOH |  | AS用貯槽
| フレコンおよび25kg紙袋 |  | Φ1000, 125A-B50シュート, SUS304
| MSG |  | ホッパー |  |  |  | DS化仕込み② |  |  | ▼ | 配管、釜底詰り防止の為、少しずつ投入する。
[7 empty] | 液温：上限50℃ |  |  | ▼ | MSGの中和熱は小さく、温度上昇は数℃
MSG完溶(澄明)
[7 empty] | 冷却開始 |  |  | ▼ | アシル化槽での負担軽減の為、アシル化温度条件まで冷却
| DMまたは精留回収 |  | MT-20, 4.3kL, SUS304
| 86%tBuOH |  | 貯槽 |  |  |  | 86％tBuOH仕込み |  |  | ▼ | 2層系になる
液温：≦10℃
[7 empty] | 冷却完了 |  |  | ▼ | ≦－10℃にしない（凝固が始まる）。
液温：≦5℃
NT-19, 6kL, SUS304
| 精製水 | [5 empty] | 移送・後押し |  |  | ▼ | MSGの場合はフィルターを通す必要なし
フィルターはセットしない
MK-02 10kL GL
| 180kgドラム×7本 |  |  |  |  | アシル化 |  |  | N2 | ▼ | 事前に槽内をN2置換し、生産中はパージ
| ヤシ油脂肪酸クロライド |  |  |  | 循環ラインにフィード |  | アシル化反応 |  |  | ▼ | 酸クロの種類を間違うケースがあるので、品名を確認する事
[7 empty] | 液温: 0～5℃ |  |  | ▼ | 温度、pHは要管理項目(FFAの増加原因)
| HT-05 |  | MT-11, 4.5kL, SUS304 |  |  |  | pH: ≧13.0（反応温度） |  |  | ▼ | ドラム底部を吸い込まない（リン由来の不純物が沈降）
| 24%NaOH |  | AS用貯槽 |  |  |  | 撹拌: 88rpm(アシル化完了まで)
槽上部から滴下
[7 empty] | 熟成 |  |  | ▼ | 酸クロ仕込み完了後
熟成時間：30min
液温: 0～5℃
pH: 12.0～13.0（反応温度）
NT-19, 6kL, SUS304
| 精製水 | [5 empty] | 移送・循環ライン洗浄・後押し
MK-03, 10kL, GL
[6 empty] | 酸沈 |  |  | N2 | ▼ | 事前に槽内をN2置換し、生産中はパージ
[7 empty] | 組成調製 |  |  | ▼ | AS系では酸沈前の組成調整はしない方向で検討中
昇温開始
撹拌: 88rpm
| ローリー |  | MT-231, 6kL, SS400(PPライニング)
| 70％硫酸 |  | AS用貯槽 |  |  |  | 70%硫酸仕込み(粗中和) |  |  | ▼ | 液温が低い状態で酸性にすると、目的成分が析出する恐れ
[7 empty] | ≧25℃で循環開始 |  |  | ▼ | 70%硫酸投入量はpH依存（=pHで管理する）
投入開始液温: ≧25℃
到達pH: 2.5～3.0(40～50℃)
さらに昇温
[7 empty] | 到達液温: 63～67℃ |  |  | ▼ | 水洗②完了するまで63～67℃をキープする事。
[7 empty] | 70%硫酸仕込み |  |  | ▼ | 温度は分層速度・洗浄効果・品質に影響する。
サンプリング、pH測定
[6 empty] | pH調整完了まで | 完了pH: 1.8～2.0(63～67℃)
繰返し実施
| 精製水 | [5 empty] | 循環停止・循環ライン押し |  |  | ▼ | 撹拌は継続
[7 empty] | 酸沈 |  |  | ▼ | 洗浄水で温度が下がる場合は63～67℃になるまで待つ。
30min撹拌
[7 empty] | 撹拌停止・静置 |  |  | ▼ | 2hr以内に分離しない場合は異常とする。
[7 empty] | 2層分離かつ液が澄明になるまで |  |  |  | 長時間の加温は加水分解を進めFFA増加となる。
[7 empty] | (想定)~20min | [5 empty] | MK-04, 9.23kL SUS304
[7 empty] | 分液 |  |  |  | 下層(水相) 移送 | 単蒸留 |  | ★詳細は回収系のBFを参照
[7 empty] | 電気伝導度の差で界面検知 |  |  |  |  | 薄tBuOHの回収
MT-20, 4.3kL, SUS304
| 86%tBuOH |  |  | 20%tBuOH-水重量＝酸沈上層重量 |  | 水洗① | 20%tBuOH-水 仕込み |  |  | ▼ | 水は釜底から循環ライン経由で仕込み、ライン詰りを防止する。
|  |  |  | となる様に仕込む |  |  | 撹拌: 88rpm
| MT-04B, 3.5kL, SUS304 | [5 empty] | 内温上昇待ち |  |  | ▼ | 水仕込みで内温下がる為
| 水層② (前バッチ) | ※AS系の水相である事 |  |  |  |  | 液温: 63～67℃
[7 empty] | 水洗① |  |  | ▼ | 2hr以内に分離しない場合は異常とする。
| NT-19, 6kL, SUS304 | [5 empty] | 63～67℃で30min撹拌 |  |  |  | 長時間の加温は加水分解を進めFFA増加となる。
| 精製水 | [5 empty] | pH: 1.8～3.0(成り行き)
| 水層②で足りる場合は不要、水層②が無い場合はメイン | [5 empty] | 撹拌停止・静置 |  |  | ▼ | 2hr以内に分離しない場合は異常とする。
[7 empty] | 2層分離かつ液が澄明になるまで |  |  |  | 長時間の加温は加水分解を進めFFA増加となる。
[7 empty] | (想定)~60min | [5 empty] | MT-04A 3.5kL SUS304
[7 empty] | 分液 |  |  |  | 下層(水相①) 移送 | 水相ストック
[7 empty] | 電気伝導度の差で界面検知 |  |  |  |  | 次バッチDS化で使用
| MT-20, 4.3kL, SUS304 | [10 empty] | ※ただしAS系である事
| 86%tBuOH |  |  | 5%tBuOH-水重量＝水洗①上層の1/2 |  | 水洗② | 5%tBuOH-水 仕込み |  |  | ▼ | 水は釜底から循環ライン経由で仕込み、ライン詰りを防止する。
|  |  |  | 重量の1/2重量となる様に仕込む |  |  | 撹拌: 88rpm
水洗①上層重量の1/2
NT-19, 6kL, SUS304
| 精製水 | [5 empty] | 内温上昇待ち |  |  | ▼ | 水仕込みで内温下がる為
液温: 63～67℃
水洗②
[7 empty] | 63～67℃で30min撹拌 |  |  | ▼ | 温度は分層状態・洗浄効果・品質に影響する。
pH: 1.8～3.0(成り行き)
[7 empty] | 撹拌停止・静置 |  |  | ▼ | 2hr以内に分離しない場合は異常とする。
[7 empty] | 2層分離かつ液が澄明になるまで |  |  |  | 長時間の加温は加水分解を進めFFA増加となる。
[7 empty] | (想定)~120min |  |  | ▼ | 水層中の塩濃度の低下により分離時間が延びる。
MT-04B 3.5kL SUS304
[7 empty] | 分液 |  |  |  | 下層(水相②) 移送 | ストック
[7 empty] | 電気伝導度の差で界面検知 |  |  |  |  | 次バッチの水洗①で使用
※ただしAS系である事
[10 empty] | ▼ | サンプリング時の引火・爆発対策を徹底
[7 empty] | 上層サンプリング、Cl測定 |  |  | ▼ | Clは製造規格。電位差滴定で定量。
[7 empty] | Cl: ≦80ppm（上層液中） |  |  | ▼ | Bx測定は塩化工程の一次水仕込み量を判断する為測定する。
[7 empty] | Bx: 規格はなし |  |  | ▼ | 品質異常時は遊離脂肪酸、酸価も測定する。
MT-20, 4.3kL, SUS304
| 86%tBuOH | [5 empty] | 上層移送・後押し |  |  | ▼ | CPH-01(1μm, 500mm, PE)
[7 empty] | CPH-01×＊本 |  |  |  | 製品濾過の使用済みを温水(純水)洗浄して再利用する。
3Lot毎に交換。
MK-01, 10kL, GL
| NT-19, 6kL, SUS304 |  |  |  |  | 希釈 |  |  | N2
| 精製水 | [5 empty] | 一次水仕込み |  |  | ▼ | 液温は水洗終了後からのなりゆき
循環
液温: ≦65℃
| NT-19, 6kL, SUS304 | [11 empty] | MT-06A/B, 8.9kL, SUS304
| 精製水 |  |  |  |  | 塩化・tBuOH留去 | 塩化・tBuOH留去 |  |  |  | 20~30% tBuOH | 薄tBuOHとしてストック |  | ▼精留BF参照
[7 empty] | 循環 |  |  |  |  | 精留工程で使用
[7 empty] | 液温: 60℃ |  |  | ▼ | 固形分濃度を変動させない為、tBuOH水留去と精製水投入を並行で実施
| 210kg/DM |  |  | MT-21, 4kL, SUS304 |  |  | 加熱部: 85℃ |  |  |  | （LICAにてエバ缶内液が一定になる様制御）
| 90%トリエタノールアミン |  |  | 一時貯槽 (45%TEA) |  |  | 真空度: 22.7～25.3 kPa |  |  | ▼ | TEAの仕込みすぎに注意する事（MSG 1kgに対し、45%TEA1.63 kg）
[10 empty] | ▼ | 留去途中で泡立ち易いポイントがある（残tBuOH濃度8～1％）
バッチ分溜めておく。
| 精製水 | [5 empty] | サンプリング、tBuOH・Bx測定 |  |  | ▼ | tBuOH濃度は製造規格。GCで測定
[7 empty] | tBuOH≦20ppmで留去終了 |  |  | ▼ | Bxは固化防止および次工程の調整の為。糖度計で測定
| 90%TEAと同重量 | [9 empty] | Bx目安: 31～33％
[7 empty] | 減圧解除・加熱停止 |  |  | ▼ | 次バッチの引爆対策の為、N2でブレークする事
N2でブレーク
なりゆきで冷却
Bx・pH測定
次工程の為のチェック
[6 empty] | pH調整 | 塩基仕込み |  |  | ▼ | トリエタノールアミンは一度に纏めて仕込まない。
[7 empty] | 循環 |  |  |  | 小まめに仕込み－測定を実施。
液温: ≦55℃（留去後のなりゆき）
[7 empty] | サンプリング、pH測定 |  |  | ▼ | 必ず25℃±1℃の液温で測定する事
pH: 5.20～5.30（25±1℃）
NT-19, 6kL, SUS304
| 精製水 | [5 empty] | 移送・循環ライン・ライン洗浄
| 温水 （80℃) | [5 empty] | 熱水洗浄 |  |  |  | ライン洗浄温水 | 要処理排水
MK-01～MT-291ライン
MT-291, 10kL, SUS304
[5 empty] | ここから1工場 | Bx調整
[7 empty] | サンプリング、Bx測定 |  |  | ▼ | 必ず25℃±1℃の液温で測定する事
循環
調整前の確認
NT-19, 6kL, SUS304
| 精製水 | [5 empty] | 精製水仕込み
液温: pH調製後からの成り行き
[7 empty] | サンプリング、Bx測定 |  |  | ▼ | 必ず25℃±1℃の液温で測定する事
Bx: 28.3～29.3
[7 empty] | 白色度中間検査 |  |  | ▼ | Bx調整完了液で測定すれば良い
白色度: ≧87%
[6 empty] | 滅菌 | 昇温
到達液温: 70～72℃
[7 empty] | 滅菌 |  |  | ▼ | 1Hr後、STバルブ閉で供給を止め、ジャケットはホールドとする
液温70～72℃で1Hrキープ
移送(フィルター処理)
[7 empty] | 一次: CPH-01×3本 |  |  | ▼ | CPH-01(1μm, 500mm, PE)
[7 empty] | 二次: CPH-01×3本 |  |  | ▼ | 1way
充填場
サンプリング、最終チェック
白色度: ≧87％
透過率: ≧95.0%
[7 empty] | 固形分: 28.0～32.0％ |  |  | ▼ | 固形分測定方法:
pH: 5.20～5.30
[7 empty] | 充填 |  |  | ▼ | 白色度合格確認してから充填開始
[7 empty] | 液温≦72℃（なりゆき） |  |  | ▼ | 殺菌後、STの供給は止める為、時間経過で液温は下がる方向
[10 empty] | ▼ | 缶、DMは半自動充填機にて充填
缶入り目18.02～18.04kg
DM入り目180.2～180.4kg
[10 empty] | ▼ | 500mLサンプルは初期に半分、後期に半分採取（3本)
無菌チューブ（検査用2本、保存用1本）
100mLサンプルは終了直前に採取（2本）
Clアウトの場合は水洗に戻る（水洗②）
tBuOHアウトの場合は濃縮継続。
pHが規格に入るまで繰返す。
Bxが規格に入るまで繰返す。

## フローシート
破損したpH計

## 整備記録
From: 久保田 雅哉(Kubota, Masaya)
Sent: Thursday, September 29, 2022 11:04 AM
AS工程のMT-01インラインPH計について、予備品の電極と交換、校正し
2022/9/29 AM10:40に製造課へ引き渡しました。
前回点検（５月）時は、電極やデータに異常は見受けられませんでした。
-----------------------------------------------------------------------------------------
From: 吉本 晃彦(Yoshimoto, Akihiko)
Sent: Thursday, September 29, 2022 10:02 AM
① | 原因推定
接触させてしまった事は現場OPから確認しているので、割れた原因としては経年劣化破損は無いと考えております。
久保田さんへ：定期点検しておりますが、前回の点検で異常が確認されているか確認お願いします。
② | 応急処置
系外にｐH計を取り外した状態ですのでプロセス側には混入はしないと考えます。
経年劣化による破損であれば別ですが、プロセス側に混入調査結果があれば教えてください。